**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ**

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΕΔ-Α-00229   |  ΕΚΔΟΣΗ 1η |

**ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ**

|  |
| --- |
|  25 Ιουλίου 2016  |

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

|  |
| --- |
|  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ΣΕΛΙΔΑ |
| 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 3 |
| 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | 3 |
| 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ | 3 |
| 4. ΠΕΔ | 3 |
| 4.1 ΓΕΝΙΚΑ | 3 |
| 4.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 4 |
| 4.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 4 |
| 4.4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ4.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 44 |
| 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | 5 |
| 5.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ5.1.1 ΓΕΝΙΚΑ5.2.2 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ5.2.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ5.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ6.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ6.2 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | 55556666 77 7 8 |

**1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

H παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τις απαιτήσεις τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά καθώς και τους ελέγχους παραλαβής για την προμήθεια Βίντεο Κολονοσκοπίου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Γαστρεντερολογικού Ενδοσκοπικού Τμήματος.

**2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ**

 α. Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π οικ/1348 (ΦΕΚ 32/Β΄/16.01.2004): «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

 β. **Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**

**Επίσης, προτείνεται να προστεθεί, σε διαφορετική υποπαράγραφο, και η ελληνική νομοθεσία που καλύπτει την υπόψη οδηγία:** Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β΄/02.10.2009): «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

 γ. Πρότυπο EN ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις».

 δ. Πρότυπο EN ΙSO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

**3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ**

 Ο εξοπλισμός του Εύκαμπτου Βίντεο κολονοσκόπιου που περιγράφεται ταξινομείται κατά NATO NSC (NΑΤΟ Supply Classification): 6515, Ιατρικά και χειρουργικά όργανα, εξοπλισμός και υλικά ( Medical and Surgical Instruments, Equipment, and Supplies), INC 47258 Endoscopic instruments fiberoptic IIG/ T133-F, ενώ ο Κωδικός κατά CPV είναι 33168100-6

**4. ΠΕΔ**

 **4.1 Γενικά**

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός αποτελείται από ένα Εύκαμπτο Βίντεο Κολονοσκόπιο και περιλαμβάνει τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Παραρτήματος «Α».

Τα χαρακτηριστικά (τεχνικά και λοιπά) που θα αναφερθούν στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα “prospectus” ή αυθεντικές εκθέσεις τεχνικών χαρακτηριστικών.

Το προς προμήθεια υλικό πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πλήρες, πρόσφατης κατασκευής και τεχνολογίας.

**4.2 Εγκατάσταση**

Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να εγκαταστήσει -με εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας- το ζητούμενο υλικό και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία και να αναλάβει την επίδειξη του μηχανήματος και τη δωρεάν εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού (όσες φορές απαιτείται) στο χώρο εργασίας του.

Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου στον πρώτο βαθμό συντήρησης και αντιμετώπισης βλαβών του μηχανήματος, όπως και να παραδώσει τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά σχέδιά του χωρίς την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

**4.3 Συσκευασία**

 Το υπό προμήθεια Εύκαμπτο Βίντεο Κολονοσκόπιο πρέπει να είναι συσκευασμένο με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά του.

**4.4 Επισημάνσεις**

 Σε κατάλληλη θέση επί του Εύκαμπτου Βίντεο Κολονοσκοπίου να φέρει, με μέριμνα του προμηθευτή, πινακίδα στην οποία να αναγράφονται τα εξής:

 Η ονομασία, ο αριθμός μητρώου και ο SERIAL NUMBER.

 Τα στοιχεία του κατασκευαστή και του προμηθευτή.

 Ακριβής χρόνος λήξης εγγύησης.

 Πιστοποιητικό σήμανσης CE 93/42

**4.5 Υπηρεσίες Υποστήριξης**

Ο μέγιστος Χρόνος Παράδοσης όλων των Υλικών (δεν επιτρέπεται η τμηματική παράδοση) θα καθοριστεί στη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

Εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον δυο (2) ετών, η οποία αρχίζει μετά την οριστική παραλαβή, για όλο το προσφερόμενο υλικό όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 4.1 της παρούσης. Η προμηθεύτρια εταιρεία να παρέχει 10ετή εγγύηση διαθεσιμότητας των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών του συστήματος. Να παρέχεται δωρεάν συντήρηση τουλάχιστον 1 φορά τον χρόνο, μέχρι τη λήξη της εγγυήσεως, από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς στον χώρο του Νοσοκομείου.

Επίσης να αναλάβει την υποχρέωση επίλυσης προβλημάτων λειτουργίας και σε επείγουσες περιπτώσεις δυσλειτουργίας του μηχανήματος μέχρι τη λήξη της εγγύησης.

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ .

 5.1 Έλεγχος Παραλαβής

 **5.1.1 Γενικά**

 Η παραλαβή του συνόλου του υπό προμήθεια υλικού όπως αυτό αναφέρετε στην παρ. 4.1 θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

 **5.1.1.1** Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επιδείξουν το προς προμήθεια είδος στην Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών εφόσον κριθεί αναγκαίο, για χρήση από το προσωπικό της Υπηρεσίας επ’ ωφελεία της οποίας γίνεται η προμήθεια, προκειμένου η Επιτροπή να εκτιμήσει τις παραμέτρους αξιολόγησης όπως η ποιότητα κατασκευής η λειτουργικότητα, η εργονομία, η ευκολία στην χρήση, η τεχνογνωσία, η εμπειρία. Η μεταφορά ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό βάρος που δύναται να προκύψει από την απαίτηση για την δοκιμή του είδους θα βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή.

 **5.1.1.2** Τα μηχανήματα που θα προσφερθούν θα είναι κατασκευασμένα το μέγιστο ένα έτος πριν από την ημερομηνία παράδοσής τους.

**5.1.1.3** Δείγμα του είδους, εφ’ όσον απαιτείται, αν δεν υπάρχει στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσκομισθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση των προσφορών ή εναλλακτικά να επιδειχθεί σε εκπροσώπους της Επιτροπής αξιολόγησης στον τόπο κατασκευής τους, ή λειτουργίας τους με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. Η απαίτηση για επίδειξη δείγματος θα ορίζεται στους όρους του Διαγωνισμού από την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από τον αριθμό των υπό προμήθεια τεμαχίων. Κατά την εξέταση του υπόψη δείγματος θα συμμετέχουν οπωσδήποτε εκπρόσωποι της Υπηρεσίας επ’ ωφελεία της οποίας γίνεται η προμήθεια.

 **5.2.2** Μακροσκοπικός Έλεγχος

 5.2.2.1 Το υπό προμήθεια υλικό θα επιθεωρείται από την Επιτροπή Παραλαβών και θα ελέγχεται αν είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, για την αρτιότητα και επιμέλεια της κατασκευής, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά τη συμφωνία με το όρους αυτής της ΠΕΔ

 5.2.2.2 Αν κατά τους μακροσκοπικούς ελέγχους δεν ικανοποιούνται τα προβλεπόμενα από τη ΠΕΔ η Επιτροπή Παραλαβών ζητά την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από τη ΠΕΔ, πριν την εκτέλεση του λειτουργικού ελέγχου.

 5.2.3 Λειτουργικός Έλεγχος

 5.2.3.1 Ο λειτουργικός έλεγχος, γίνεται με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή για όλες τις δυνατότητές του καθώς και σε ότι άλλο η Επιτροπή Παραλαβών κρίνει απαραίτητο.

 **5.3 Έλεγχος Παραλαβής**

 5.3.1 Ο κατασκευαστής του Εύκαμπτου Βίντεο Κολονοσκοπίου πρέπει να είναι πιστοποιημένος με Βεβαίωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348, Πιστοποιητικό EN ISO 9001 και/ή Πρότυπο EN ΙSO 13485.

 5.3.2 Το υπό προμήθεια είδος θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που ισχύουν για τα αντίστοιχα μηχανήματα .

 5.3.3 Το υπό προμήθεια είδος θα διαθέτει έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα.

 5.3.4 Ο υποψήφιος προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος από επίσημο κοινοποιημένο φορέα για διανομή και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά

**6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

 6.1 Αξιολόγηση Προσφορών

 6.1.1 Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Εύκαμπτου Βίντεο Κολονοσκοπίου, θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια ή εγχειρίδια χρήσεως (Prospectus) και θα επισημανθούν τόσο οι συγκεκριμένες απαιτήσεις των περιγραφών που ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από αυτές ή ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται από τις προσφορές, για να είναι δυνατή η σύγκριση και αξιολόγηση.

 6.1.2 Αντίστοιχα θα κατατεθούν και λεπτομερή σχέδια – εγχειρίδια χρήσεως, με αναλυτικές διαστάσεις του μηχανήματος, αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους και πλήθους των εξαρτημάτων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του συνόλου, ώστε να προκύπτει ότι πληρούνται και οι απαιτήσεις, στο σύνολό τους, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία.

 6.1.3 Να αναφερθούν προς αξιολόγηση όλα τα επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

 6.2 Φύλλο Συμμόρφωσης

 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει Φύλλο Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στο φάκελο

"ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ–ΕΝΤΥΠΑ–ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ" της διαδικτυακής τοποθεσίας http://www.geetha.mil.gr Διευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του Φύλλου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα Προδιαγραφή.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

 **7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ**

 Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για την βελτίωση της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία [http://www.geetha.mil.gr»](http://www.geetha.mil.gr)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

«Α» Πίνακας Τεχνικών-Λειτουργικών Χαρακτ/κών Εύκαμπτου Βίντεο Κολονοσκοπίου

Πίνακας Τεχνικών-Λειτουργικών Χαρακτηριστικών ευκαμπτου βιντεο κολονοσκοπιου

|  |  |
| --- | --- |
|  | Να έχει εύρος πρόσθιας οράσεως 140° για καλύτερο προσανατολισμό κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης. |
|  | Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου τμήματος και κάτω άκρου έως 13.5mm  |
|  | Να διαθέτει κανάλι βιοψίας 3,7 mm. |
|  | Να εκτελεί γωvιώσεις κατ’ ελάχιστο:  προς τα άνω 180°  προς τα κάτω 180°  προς τα δεξιά 160°  προς τα αριστερά 160° |
|  | Να διαθέτει ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 1.650 mm. |
|  | Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα ελέγχου λειτουργιών-παραμέτρων μέσω 4 κομβίων του χειριστηρίου του ενδοσκοπίου προσφέροντας μεγαλύτερη εργονομία. Να αναφερθούν όλες οι λειτουργίες προς αξιολόγηση.. |
|  | Να διαθέτει βάθος πεδίου 3-100mm ή καλύτερο για ακριβή και λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου. |
|  | Να διαθέτει σύστημα water-jet με ξεχωριστό κανάλι έγχυσης υγρών για πιο άμεσο και αποτελεσματικό τοπικό καθαρισμό του εντέρου. |
| 1. Ν
 | Να διαθέτει έγχρωμο αισθητήριο εικόνας τεχνολογίας CCD (Color Chip technology) με πλήρη ψηφιακή λειτουργία ώστε να παρέχει φυσικά χρώματα και πιστότητα εικόνας |
|  | Να είναι πλήρως εμβαπτήσιμο και συμβατό με χημικά υγρά για αυτόματο ή χειροκίνητο καθαρισμό και απολύμανση. |
|  | Να πληροί τους κανόνες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (CE Mark). |
|  | Να διαθέτει ελάχιστη απόσταση παρατήρησης του βλεννογόνου 3 mm από το κάτω άκρο του. |
|  | Να είναι πλήρως συμβατό με το ενδοσκοπικό σύστημα Olympus ή Pentax τα οποία είναι εγκατεστημένα στο γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Να έχει εύρος πρόσθιας οράσεως 140° για καλύτερο προσανατολισμό κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης. |
|  | Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου τμήματος και κάτω άκρου έως 13.5mm  |
|  | Να διαθέτει κανάλι βιοψίας 3,7 mm. |
|  | Να εκτελεί γωvιώσεις κατ’ ελάχιστο:  προς τα άνω 180°  προς τα κάτω 180°  προς τα δεξιά 160°  προς τα αριστερά 160° |
|  | Να διαθέτει ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 1.650 mm. |
|  | Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα ελέγχου λειτουργιών-παραμέτρων μέσω 4 κομβίων του χειριστηρίου του ενδοσκοπίου προσφέροντας μεγαλύτερη εργονομία. Να αναφερθούν όλες οι λειτουργίες προς αξιολόγηση.. |
|  | Να διαθέτει βάθος πεδίου 3-100mm ή καλύτερο για ακριβή και λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου. |
|  | Να διαθέτει σύστημα water-jet με ξεχωριστό κανάλι έγχυσης υγρών για πιο άμεσο και αποτελεσματικό τοπικό καθαρισμό του εντέρου. |
| 1. Ν
 | Να διαθέτει έγχρωμο αισθητήριο εικόνας τεχνολογίας CCD (Color Chip technology) με πλήρη ψηφιακή λειτουργία ώστε να παρέχει φυσικά χρώματα και πιστότητα εικόνας |
|  | Να είναι πλήρως εμβαπτήσιμο και συμβατό με χημικά υγρά για αυτόματο ή χειροκίνητο καθαρισμό και απολύμανση. |
|  | Να πληροί τους κανόνες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (CE Mark). |
|  | Να διαθέτει ελάχιστη απόσταση παρατήρησης του βλεννογόνου 3 mm από το κάτω άκρο του. |
|  | Να είναι πλήρως συμβατό με το ενδοσκοπικό σύστημα Olympus ή Pentax τα οποία είναι εγκατεστημένα στο γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣΣΥΝΤΑΞΗ  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ |
| ΘΕΩΡΗΣΗ Ταξχος (ΥΙ) Δημ. Χατζηγεωργίου Δκτής 21ΓΝΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |